卫生健康行政执法装备标准（2025版）

表1 快速检测设备一览表

序号	名称	原理	推荐设备参数	地市级	县级	备注
1	ATP荧光检测仪	ATP生物

荧光法	1.检出精度：1×10-18mol

2.检测范围：0～99999

3.检测误差：±5﹪或±5 RLU*	2台	1台	标配
2	紫外线辐射强度计	紫外线频谱分析计量法	1.检出限：0.1μw/cm2

2.检测范围：0.1～999μw/cm2

0.1～19990μw/cm2 *

3.检测误差：±10%	2台	1台	标配
3	激光测距仪	激光相位法	1.检出限：0.01m

0.001m *

2.检测范围：0.01～100m

0.001～100m *	1台	1台	标配
4	数字式温湿度计	数显式温度计法/电阻电容法	温度：

1.分辨率：0.1℃

2.检测范围：0～60℃

-50～150℃ *

湿度：

1.分辨率：0.1%RH

2.检测范围：10～90%RH

0～100%RH*	2台	2台	标配
5	声级计

（噪声仪）	数字声级

计法	1.检出限：≤ 30dB（A）

2.检测范围：

30～130dB（A）；33～130dB（C）；40～130dB（Z） *

职业卫生检测应满足：2型或以上，具有A计权，“S（慢）”档	1台	1台	标配
个人噪声剂量计	数字声级计法	1.检出限：≤ 30dB（A）

2.检测范围：30～120dB（A）

职业卫生检测应满足：2型或以上，具有A计权，“S（慢）”档和“Peak（峰值）”档	1台	1台	标配
6	数字式

照度计	照度计法	1.分辨率：0.1 Lux

2.检测范围：1～5000 Lux

0～200000Lux	1台	1台	标配
7	数字式微压差计	压差计法	1.分辨率：0.1 hpa

2.检测范围：0～20hpa

0～200hpa *	1台	1台	选配
8	有效氯测定仪	DPD单波长比色法	检测范围：0～1.0g/L	2台	2台	标配
9	甲醛检测仪	电化学传感器法	1.分辨率：0.01PPM

2.检测范围：0～10PPM

0～80PPM*	1台	1台	标配
10	环氧乙烷检测仪	电化学传感器法	1.检出限：0.1PPM

2.检测范围：0～100 PPM

0～1000 PPM *	1台	1台	选配
11	臭氧分析仪	紫外光度法	1.检出限：0.1PPM

2.检测范围：0～1000 PPM

0～5000 PPM *

3.检测误差：≤ ±1%	1台	1台	选配
12	热电风速计	电风速计法/风管法	1.风速检出限：0.05m/s

2.风速检测范围：0.1～10m/s

3.量程0～20 m/s *

4.精度±（0.03 m/s +5%测量值） *

5.分辨率0.01m/s*	2台

1台

标配

13	激光（尘埃）粒子计数器	光学传感器法	1.粒径量程：0.5～20μm

0.3～20μm *

2.计数效率：

0.5μm效率50%，＞0.75μm效率100%

0.3μm效率50%，＞0.45μm效率100%*	1台	1台	选配
14	过氧化氢气体检测仪	电化学传感器法	1.分辨率：0.01ppm

0.1ppm*

2.检测范围：0～100ppm

0～999ppm*	1台	1台	选配
15	便携式余氯/总氯检测仪	DPD单波长比色法或光电子比色法原理	余氯：

1.检出限：0.01mg/L

2.检测范围：0.01～4.00mg/L

0.01～10.00mg/L*

总氯：

1.检出限：0.01mg/L

2.检测范围：0.01～2.00mg/L

0.01～8.00mg/L*	2台	2台	标配
16	便携式二氧化氯检测仪	DPD/甘氨酸法	1.检出限：0.02mg/L

2.检测范围：0～3.00mg/L

0.05～5.00mg/L*	1台	1台	选配
17	便携式pH计	玻璃电极法	1.检出限：0.01pH

2.检测范围：0～14pH

-2.00～18.00pH*	1台	1台	标配
18	便携式浊度仪	散射比浊法（福尔马肼标准）	1.检出限：0.5NTU

2.检测范围：0～1000NTU	1台	1台	标配
19	便携式尿素检测仪	二乙酰一肟单波长比色法	1.检出限：0.5 mg/L

2.检测范围：0.5～5.0mg/L（低量程）

5～15mg/L（高量程）	1台	1台	标配
20	便携式色度仪	铂-钴标准比色法	检测范围：5～50PCU（低量程）

50～500PCU（高量程）	1台	1台	选配
21	便携式电导率仪	电极法	1.检出限：0.01μS/cm

2.检测范围：0.01～200μS/cm

0.01～300μS/cm*	1台	1台	选配
22	总硬度检测仪	乙二胺四乙酸二钠滴定法	1.分辨率：0.1mg/L

2.检测范围：0.1～450mg/L	1台	1台	选配
23	便携核辐射检测仪	闪烁体探测器法	1.限值： 0.5Bq/L（α射线）

2.检测范围：0.01～1000µSv/h	1台	/	选配
24	多设备参数水质分析仪	分光光度法	余氯：

1.检出限：0.1mg/L

2.检测范围：0.1～4.00mg/L

0.1～10.00mg/L *

总氯：

1.检出限：0.2mg/L

2.检测范围：0.2～2.00mg/L

0.1～8.00mg/L*

二氧化氯：

1.检出限：0.02mg/L

2.检测范围：0～3.00mg/L

0.05～5.00mg/L *

臭氧：

1.检出限：0.02mg/L

2.检测范围：0.02～3.00mg/L

0.10～4.00mg/L *

3.检测误差：≤±1%

硝酸盐氮：

低量程：0.10～3.00mg/L

高量程：0.50～15.00 mg/L

亚硝酸盐：

低灵敏度：0.01～0.70mg/L

高灵敏度：0.005～0.40mg/L

硫化物：

低量程：0.005～1.000mg/L

高量程：0.020～1.50 mg/L *

硫酸盐：

低量程：5～250 mg/L

高量程：100～1000 mg/L

氨氮：

低量程： 0.02～5.00mg/L

高量程： 5.00～25.00mg/L

铁：

低量程：0～5.0 mg/L

高量程：5.0～10.0 mg/L

锌：

0.2～5.0mg/L

铝：

低量程：0.01～0.4 mg/L

高量程：0.4～4.0 mg/L

六价铬：

0.01～1.0mg/L

氟化物：

0.05～2.0mg/L	1套	/	选配
25	氨气检测仪	电化学传感器法	检出限：≤0.20mg/m³	1台	1台	选配
26	一氧化碳检测仪	电化学传感器法（非扩散红外线采样）	1.分辨率：0.1PPM

2.检测范围：0～500PPM	1台	1台	标配
27	二氧化碳检测仪	不分光红外线气体分析法（非扩散红外线采样）	1.分辨率：1PPM

2.检测范围：0～5000PPM	1台	1台	标配
28	便携式温度计（水温）	热敏电阻法	1.分辨率：±1℃

2.室内：0～60℃

3.室外：-40～60℃	1台	1台	标配
29	光散射式粉尘仪	光散射法	1.检出限：0.001mg/m³

2.检测范围：0.001～10 mg/m³

0.001～150 mg/m³ *	1台	1台	选配
30	振荡天平粉尘浓度测量仪（防爆）	锥形元件振荡微量天平质量传感技术	1.检出限：0.01mg/m³

2.检测范围：0～1000 mg/m³

3.具有煤安证书，可在煤矿等粉尘爆炸性场所使用。	1台	1台	选配
31	便携式氧化还原电位测定仪	电极传感器法	1.分辨率：0.1mV

2.检测范围：-2000～2000 mV	1台	1台	选配
32	氰尿酸检测仪	光电子比色法原理	检测范围：0～100mg/L	1台	1台	选配
33	化合氯检测仪	光电子比色法原理	检测范围：0～10.0mg/L	1台	1台	选配
34	学生身高课桌椅型号测量尺	/	学生身高和课桌椅型号符合即可	1件	1件	标配
35	便携式多气体复合式检测报警仪	催化燃烧传感器法、电化学性传感器法	1.测量类型：可燃气；一氧化碳；硫化氢；氧气等。

2.检测量程及检测精度：

可燃气（CH4等）：0～100%LEL;±5%

一氧化碳（CO）：0～1000PPM;±5%

硫化氢（H2S）：0～100PPM;±5%

氧气（O2）：0～30%VOL;±5%	1套	/	选配
36	总挥发性有机物测定仪	电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子等	检测限：0.5 PPM

检测范围：0～50000 PPM	1台	/	选配
37	个人剂量报警仪	多级探测器法	1.测量类型：X、γ射线，中子射线可考虑选配

2.能量响应：15keV～10MeV

3.剂量当量范围：0Sv～10Sv

4.剂量率范围：0.01μSv/h～500mSv/h

5.有固定报警阈值，超阈值有声光报警	1台	1台	标配
38	数字测尘仪（防爆）	光散射原理	1.检出限：0.01mg/m³

2.检测范围：0.01～100 mg/m³	1台	1台	标配
39	检气管（有毒气体检测管）	气体分子扩散法、化学吸收法	1.对作业场所空气中有毒气体浓度进行半定量检测；

2.使用方法：吸取一定体积空气样品通过检气管进行检测；

3.配置：手动采样器或流量气泵、气体检测管；

4.可检测气体种类包括：一氧化碳、硫化氢、氯气、二氧化碳、氨气、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化氢、臭氧、甲醛；

5.量程：

手动采样器或流量气泵：50ml/100ml；

一氧化碳：10～200mg/m³；

硫化氢：2～60mg/m³；

氯气：1～30mg/m³；

二氧化碳：5000～200000mg/m³；

氨气：1～30mg/m³；

二氧化硫：50～1000mg/m³；

氮氧化物：5～100mg/m³；

氯化氢：1～30mg/m³；

氟化氢：1～30mg/m³；

臭氧：0.3～10mg/m³；	1套	1套	选配
40	湿球黑球温度指数测定仪	传感器法	检测范围：

1.21℃～49℃

2.干球温度计检测范围为10℃～60℃

3.自然湿球温度计检测范围为5℃～40℃

4.黑球温度计检测范围为20℃～120℃	1台	1台	标配
41	辐射巡测仪	闪烁体探测器法、气体电离探测器法等	1.响应时间：

短时辐射最小持续30ms

2.检测范围 ：

持续辐射50nSv/h～10Sv/h

短时辐射5μSv/h～10Sv/h

脉冲辐射0.1μSv/h～10Sv/h

剂量当量10nSv～10Sv

能量范围15keV～10MeV	1台	1台	标配
42	表面污染检测仪	闪烁体探测器法	1.检测范围：对α发射体低于0.04Bq/cm2,对β发射体低于0.4Bq/cm2

2.单位：cps、cpm或Bq/cm2	1台	选配	标配
43	人体振动分析仪	传感器法	1.分辨率：40mV/（m.s-2）

2.检测范围：48dB～158dB	1台	/	选配
44	激光（功率/能量）测定仪	热敏探测法	检测范围：

20pW～300mW（小功率）

2mW～12W（中功率）

100mW～150W（大功率）	1台	/	选配
45	压力温度检测仪（非在线/在线）	电化学传感器法	1.温度检出限：0.1℃

2.温度范围：-85至150℃

温度精度：±0.05℃*

温度分辨率：0.001℃*

3.压力检出限：0.1kPa

4.压力范围：0～700kPa

压力精度：±1kPa*

压力分辨率：0.01 kPa *	按需

配置	按需配置	选配
46	一氧化碳检测仪（在线）	电化学传感器法（采样方式：非扩散红外线）	1.分辨率：0.1PPM

2.检测范围：0～500PPM	按需

配置	按需配置	选配
47	二氧化碳检测仪（在线）	不分光红外线气体分析法（采样方式：非扩散红外线）	1.分辨率：1PPM

2.检测范围：0～5000PPM	按需

配置	按需配置	选配
48	甲醛检测仪（在线）	电化学传感器法	1.分辨率：0.01PPM

2.检测范围：0～10PPM

0～80PPM *	按需

配置	按需

配置	选配
49	数字式温湿度计（在线）	数显式温度计法/电阻电容法	温度:

1.分辨率：0.1℃

2.检测范围：0～60℃

-50～150℃*

湿度:

1.分辨率：0.1%RH

2.检测范围：10～90%RH

0～100%RH*	按需

配置	按需

配置	选配
50	余氯/总氯检测仪（在线）	DPD单波长比色法或光电子比色法原理	余氯：

1.检出限：0.1mg/L

2.检测范围：0.1～4.00mg/L

0.1～10.00mg/ L*

总氯：

1.检出限：0.2mg/L

2.检测范围：0.2～2.00mg/L

0.1～8.00mg/L*	按需

配置	按需

配置	选配
51	pH计（在线）	玻璃电极法	1.检出限：0.01pH

2.检测范围：0～14pH

-2.00～18.00pH*	按需

配置	按需

配置	选配
52	浊度仪（在线）	散射比浊法（福尔马肼标准）	1.检出限：0.5NTU

2.检测范围：0～1000NTU	按需

配置	按需

配置	选配
53	便携式氧化还原电位测定仪	电极传感器法	1.分辨率：0.1mV

2.检测范围：-2000～2000 mV	按需

配置	按需

配置	选配
注:设备参数标“*”为高配版仪器参数

表2 执法取证装备一览表

序号	名称	地市级	县级	备注
1	执法模拟沙盘	按需配置
2	音视频监控系统	按需配置
3	数字化询问系统	1套/执法科室	1套/执法科室	应用于卫生监督执法询问室，通过音视频记录、文书职能辅助及远程指挥功能，实现执法全过程留痕
4	移动执法终端	1台／执法人员	1台／执法人员	支持5G全网通通讯
5	便携式打印机	1台/2名执法人员	1台/2名执法人员
6	执法记录仪	1台/执法人员	1台/执法人员	支持5G全网通通讯，每台同时配备1个执法记录仪采集站设备接口
7	照相机	按需配置
8	光盘刻录机	按需配置
9	摄像机	按需配置
10	录音笔	1台/执法人员	1台/执法人员	支持语音智能转录文字功能
11	暗访取证设备	按需配置
12	便携式计算机	1台/2人	1台/2人
13	CA数字证书	按需配置
14	执法记录采集站	每单位不少于2台
15	无人机	按需配置
16	冷藏设备（冰箱）	1台/执法科室	1台/执法科室	存放试剂等
17	执法制服	冬秋制服西式套装2套，春夏制服西式套装2套（女同志加发裙子1条），大衣只限温、寒区经常在室外执行任务的人员制作1件，半袖衬衫2件，外穿长袖衬衫2件，内穿长袖衬衫2件，白色帽子1顶，深蓝色帽子1顶，冬帽寒、温区1顶，领带2条，帽徽1个，胸号2个，肩章：硬、软、套式肩章各1套，领带夹2个，臂章2个。	原则上按《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（卫办法监发〔2003〕103号）执行
表3 通讯指挥装备标准一览表

序号	名称	地市级	县级	备注
1	移动存储器	1个/人	1个/人
2	无线上网卡	1个/人	1个/人
3	对讲机	按需配置
4	卫星电话	按需配置
5	监督执法车	1辆/4-8人	1辆/4-8人
6	采样专用车	按需配置	配备标准采样箱
7	现场快速检测车（含车载设备）	按需配置
8	多功能应急指挥车	按需配置	具备信息采集、信息存储、信息管理、应急联动服、视频接收系统等车载设备

表4 应急防护装备标准一览表

序号	名称	装备要求	地市级	县级
1	安全帽	1.材质：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料/高密度聚乙烯/玻璃钢

2.符合GB 2811-2019《头部防护—安全帽》要求	1个/人	1个/人
2	自吸过滤式防颗粒物呼吸器（防尘口罩）	1.材质：高效静电滤棉或静电滤棉加带特效活性炭除味层

2.过滤效率≥95%

3. 符合GB 2626-2019《呼吸防护—自吸过滤式防颗粒物呼吸器》	按需配置
3	自吸过滤式防毒面具	1.材质：热塑橡胶或硅胶，优选硅胶材料的面罩

2.符合GB 2890-2022《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》要求	按需配置
4	护目镜	1.材质：镜片材质为聚碳酸酯，不可以使用玻璃材质的镜片

2.符合GB 32166-2016《个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第1部分: 要求》

3.优选防雾功能的护目镜；室外的强可见光环境可选灰色镜片护目镜	1个/人	1个/人
5	防噪声耳塞或耳罩	1.材质：非致敏材料

2.符合GB/T 31422-2015《个体防护装备 护听器的通用技术条件》	按需配置
6	防护服	1.纯棉材质，防静电，长袖，收口，与其他防护用品良好兼容

2.防静电服和化学防护服应符合GB 12014-2019《防护服装—防静电服》、GB 24539-2021《防护服装—化学防护服》	1件/人	1件/人
7	安全鞋	1.良好的防滑、防砸、防穿刺、绝缘性能

2.符合GB 21148-2020《足部防护—安全鞋》	1双/人	1双/人
8	防化服	1.防护级别：A级全封闭

2.配备正压式空气呼吸器、防护靴子和手套	1件/人	1件/人
9	防辐射服	铅当量：50KV～150KV时，正面0.5 mmPb，背面0.25 mmPb	1件/人	1件/人
10	防辐射面罩	铅当量大于0.25mmPb	按需配置
11	防辐射帽	铅当量大于0.5mmPb	按需配置
12	防辐射围脖	铅当量大于0.5mmPb	按需配置
13	防辐射铅围裙	铅当量大于0.5mmPb	按需配置
14	防辐射眼镜	铅当量大于0.5mmPb，镜面大小大于27 cm²	按需配置
15	应急保障装备	应急帐篷、冷暖风机、防水配电盘、防水接线板、电灯、发电机、净水装置、便携炊具、电热水壶、警示标志、个人携行装备、靴套等	按需配置
16	医用防护服	符合GB19082《医用一次性防护服技术要求》	按需配置
17	医用外科口罩	符合YY0469-2023《医用外科口罩技术要求》	按需配置
18	医用防护口罩	符合GB19083《医用防护口罩技术要求》	按需配置
19	医用橡胶手套	符合GB10213《一次性使用医用橡胶检查手套》	按需配置
20	手消毒剂	符合GB2795《手消毒剂通用要求》	按需配置
21	医用帽	符合YY/T1642-2019《一次性使用医用防护帽》	按需配置
22	医用防护鞋套	符合YY/T 0506.8-2019《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第8部分：产品专用要求》	按需配置
23	医用薄膜手套	符合GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》	按需配置

表5 地市级信息网络装备标准一览表

市级信息化建设有两种模式：第一种为分布式信息化建设模式。市级单位作为本市的业务核心主体，信息化建设可根据自身实际情况适当选择设备档次和规格；第二种为全省数据大集中建设模式，市级单位仅作为省级业务系统接入服务单位，此模式为推荐模式，信息化建设标准如下。

类别	名称	规格及说明	参考配置	数量	备注
网络设备*	交换机	国内品牌模块化交换机	1.设备性能：交换容量≥672Gbps，转发性能≥171Mpps；

2.实配10/100/1000BASE-T电口≥24个，1/10GE SFP+端口≥8个；

3.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3；

4.应用层级：三层。	≥2台
网络安全设备	防火墙	国内品牌千兆防火墙（带路由功能），支持IPSec/SSL VPN功能	1.设备性能：吞吐量≥3Gbps，端口≥4个1000Base-T接口，4个SFP千兆接口，双电源，支持IPSEC VPN/SSL VPN功能；

2.支持IPsec VPN组网，默认支持国密算法SM2-SM4。	1台
上网行为管理	国内品牌	1.设备性能：吞吐量≥3G，支持用户数:≥1000，端口≥6个1000Base-T接口;

2.支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置，且所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6。	1台
网管和防病毒服务器	DNS Server、防病毒、机房监控、流量控制等管理服务	1.满足信创要求；

2.CPU:配置2颗主频≥2.2GHZ，≥16核32线程；

3.内存：≥128GB;

4.硬盘：≥2*1.2TB HDD。	1台
入侵检测	国内品牌	1.设备性能：≥6个1000 Base-T接口，双电源，最大并发≥400万，最大吞吐量≥14G,IDS吞吐量2.4G;

2.支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、 TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。	1台
入侵防御	国内品牌	1.设备性能：≥6个1000 Base-T接口，双电源，最大并发≥400万，最大吞吐量≥14G,IPS吞吐量2.4G;

2.支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、

TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。	1台
系统软件	操作系统	国内操作系统	1.满足信创要求；2.根据服务器数量配置。	≥1套
防病毒软件	按照系统及使用人员配置一定比例的授权许可	1.提供终端与服务器统一的B/S架构管理平台授权，单一管理控制中心可统一管理分别部署在信创PC终端、信创服务器、非信创PC终端、非信创服务器的客户端软件；

2.管理控制中心必须支持部署在国产操作系统（统信V20或麒麟V10）环境中，客户端支持统信V20、银河麒麟V10等信创操作系统；

3.可实时监控文件的状态，在文件读、写、执行或者进入主机时主动进行扫描，支持根据用户性能偏好设置高、中、低等多种防护级别；

4.支持勒索病毒防护。	1套
通讯线路	通信线路	互联网线路，带宽不小于100M
1条	按年租用
无线上网与通讯	3G/4G/5G上网，主要用于现场执法，月流量不少于10G
按需
机房基础设施	网络及服务器机柜、电源、KVM	采用标准机柜，配置相应数量的机柜、电源及KVM设备
1套
机房建设	装修、防静电、防雷、承重、综合布线等（按照40平米计算）
1套
UPS不间断电源	续航能力不小于2小时
1台
机房精密空调	机房专用的精密空调（按照40平米设计）
1台
供电及消防系统	建议采用双供电系统
1套
系统运维支撑
应配备专业技术支持能力的队伍和人员；保证系统运行资金投入
*网络装备可按需配置并可租用云服务器满足相关工作要求。

表6 县级信息网络装备标准一览表

县级单位仅作为省级或市级业务系统接入服务单位，信息化建设标准如下（至少包含下列设备及系统）。

类别	名称	规格及说明	参考配置	数量	备 注
网络设备	交换机	国内品牌模块化交换机	1.设备性能：交换容量≥672Gbps，转发性能≥171Mpps；

2.实配10/100/1000BASE-T电口≥24个，1/10GE SFP+端口≥8个；

3.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3；

4.应用层级：三层。	≥1台
安全设备	防火墙	国内品牌千兆防火墙（带路由

功能），支持IPSec/SSL VPN功能	1.设备性能：吞吐量≥3Gbps，端口≥4个1000Base-T接口，4个SFP千兆接口，双电源，支持IPSEC VPN/SSL VPN功能；

2.支持IPsec VPN组网，默认支持国密算法SM2-SM4。	1台
入侵检

测	国内品牌	1.设备性能：≥6个1000 Base-T接口，双电源，最大并发≥400万，最大吞吐量≥14G,IDS吞吐量2.4G;

2.支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、 TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。	1台
入侵防

御	国内品牌	1.设备性能：≥6个1000 Base-T接口，双电源，最大并发≥400万，最大吞吐量≥14G，IPS吞吐量2.4G;

2.支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL 等应用协议进行深度检测与防护。	1台
病毒防范	防病毒软件	按照系统及使用人员配置一定比例的授权许可	1.提供终端与服务器统一的B/S架构管理平台授权，单一管理控制中心可统一管理分别部署在信创PC终端、信创服务器、非信创PC终端、非信创服务器的客户端软件；

2.管理控制中心必须支持部署在国产操作系统（统信V20或麒麟V10）环境中，客户端支持统信V20、银河麒麟V10等信创操作系统；

3.可实时监控文件的状态，在文件读、写、执行或者进入主机时主动进行扫描，支持根据用户性能偏好设置高、中、低等多种防护级别；

4.支持勒索病毒防护。	1套
通讯线路	通信线路	互联网线路，带宽不小于100M	要配备多人共享上网设备。	1条	按年租用
无线上网与通讯	3G/4G/5G上网，主要用于现场执法，月流量不少于10G
按需
系统运维支撑
应配备专业技术支持能力的队伍和人员；保证系统运行资金投入
*网络装备可按需配置并可租用云服务器满足相关工作要求。